**Za Naručitelja:**

Institut za poljoprivredu i turizam

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

OIB: 03850982961

**M10. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene; Podmjera 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi – Natječaj 2021.**

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*Generički naziv proizvoda** | | **Osmometar** | | |
| **\*MODEL (ako je primjenjivo)** | |  | | |
| **Detaljni opis predmeta nabave** | | | *U ovu kolonu upisuje se odgovor DA ili NE (upisuje ponuditelj)* | *U ovu kolonu upisuje se točan podatak o predmetu nabave (upisuje ponuditelj)* |
| **Količina** | 1 | | DA  / NE |  |
| **Opći opis** | Osmometar uređaj za mjerenje osmotske čvrstoće otopine, koloida ili spoja. | |  |  |
| **Namjena** | Uređaj za mjerenje osmomalnosti tekućina. | |  |  |
| **Opće specifikacije** | Programski kontrolirana kupelj | | DA  / NE |  |
| Programski kontrolirana homogenizacija | | DA  / NE |  |
| Automatska kalibracija | | DA  / NE |  |
| Volumen uzorka od 50 do 200 μL ili bolje | | DA  / NE |  |
| Područje mjerenja od 0 do 3000 mOsm/kg ili bolje | | DA  / NE |  |
| Trajanje testa: 3 minute ili bolje | | DA  / NE |  |
| Rezolucija 1 mOsm/Kg ili bolje | | DA  / NE |  |
| Ponovljivost i preciznost: ±2.5 mOsm/Kg (od 0 do 600 mOsm/Kg) ili ±0.5% od vrijednosti (od 600 do3,000 mOsm/Kg) | | DA  / NE |  |
| Brzo zagrijavanje: 5 minuta ili bolje | | DA  / NE |  |
| Temperatura prostora od +5°C do +35°C ili bolje | | DA  / NE |  |
| USB ulaz za snimanje podataka | | DA  / NE |  |
| Povezivanje s printerom i računalom 2 x RS232 | | DA  / NE |  |
| LCD ekran osijetljiv na dodir i u boji | | DA  / NE |  |
| U skladu s FDA normom 21 CFR Part 11 | | DA  / NE |  |
| Memorija za pohranu kalibracijskih krivulja >3000 rezultata | | DA  / NE |  |
| Snaga >150W | | DA  / NE |  |
| Masa < 18 kg | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
|  | | DA  / NE |  |
| **Dodatne specifikacije i/ili zahtjevi** | Uređaj treba biti isporučen po principu "spreman za rad". U cijenu treba biti uključena dostava, instalacija i edukacija. | | DA  / NE |  |
| **\*\* Jamstveni rok** | Traži se jamstveni rok od najmanje 12/24/36 mjeseci/a | | Broj mjeseci 24 |  |
| **\*\* Servis** | Servis ovlašten od strane proizvođača s odazivom u roku od najviše 48 sati. Ovlašten servis mora biti osiguran na području Republike Hrvatske. | | DA  / NE | Naziv ovlaštenog servisera    Sjedište: |
| **\*Napomena / Ostale pogodnosti za kupca** |  | |  |  |

\*Ispunjava ponuditelj

\*\* obavezne stavke izvan osnovnih tehničkih specifikacija

Mjesto i datum:

     ,       2021. Odgovorna osoba ponuditelja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_